## Sheet1
多功能光电平台参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | （一）、适用范围：
| 3 | ▲光疗模块：适用于镇痛消炎、促进组织修复、增加肌肤弹性及紧致：用于辅助治疗过敏性皮炎和炎性痤疮。
| 4 | ▲电疗模块：利用温热效应，促进血液循环，减轻面部疼痛、缓解肌肉痉挛和关节挛缩。
| 5 | （二）、光疗模块：
| 6 | 1.光源类型：黄光、红外光
| 7 | 2.输出波长：590nm±10nm、830nm±10nm
| 8 | 3.光源组成：400颗灯珠组成的黄光、240颗灯珠组成的红外光
| 9 | 4.输出强度：25mW/cm²±25%、50mW/cm2±20%
| 10 | 5.光照面积：700cm2，治疗头有5个发光瓣，可根据患处调节光源角度
| 11 | 6.治疗时间：1～99min可调，步长1min
| 12 | 7.光输出模式：连续/脉冲模式
| 13 | 8.治疗模式：黄光模式、红外模式、综合模式
| 14 | 9.具备自动切换治疗模式的功能。
| 15 | 10.具有超温保护功能，超温时，治疗仪立刻停止光辐射输出，并有声音及界面信息提示，且不可自行恢复。
| 16 | （三）、电疗模块：
| 17 | 1.能量输出：短波
| 18 | 2.输出强度：2-20W，误差小于±20%
| 19 | 3.输出档位：1-15档
| 20 | 4.脉冲频率：27.12MHz±0.2MHz
| 21 | 5.治疗时间：1～30min可调，步长1min
| 22 | 6.输出方式：连续输出
| 23 | 7.输出极性：双极
| 24 | 8.具备水量调节按钮和出水开关按钮
| 25 | 9.电极：六瓣式花瓣电极，直径24mm
| 26 | （四）、主机平台：
| 27 | 1.电源：～220V/50Hz
| 28 | 2.显示屏：8寸液晶显示屏
| 29 | 3.脚轮配置：4个脚轮，可自由转向
| 30 | 4.操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制
| 31 | 5.一体机，一台主机同时具备光疗模块与电疗模块
| 32 | 6.弯臂与治疗模块的连接处为万向云台，可360°旋转
| 33 | 7.设备具备钥匙开关、紧急终止器、脚踏开关、触摸屏操作多种控制方式。
| 34 | 二、配置清单
| 35 | 主机1台
| 36 | 弯臂1个
| 37 | 光疗模块1个
| 38 | 电疗模块1个
| 39 | 防护眼镜1副
| 40 | 防护眼罩1副
| 41 | 开关钥匙2把
| 42 | 钥匙扣1个
| 43 | 电源线1个
| 44 | M4内六角扳手1把
| 45 | M5内六角螺丝4个
| 46 | 保险管2个
| 47 | 透明通用瓶2个
| 48 | 三、其它：
| 49 | ▲维保年限≥3年
| 50 | ▲配件维保过后只收成本费
| 51 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 52 |  | 产品参数 | 备注
53
54
55
56
57