## Sheet1
射频消融发生器参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.工作电源:AC 220V-240V 52HZ
| 3 | 2.最大外形尺寸:50cmx40cmx15cm
| 4 | 3.重量:10-15KG
| 5 | 与射频消融钳配合使用时:
| 6 | 1.双回路，交替输出射频能量；实时检测组织阻抗并显示；40秒自动停止射频能力输出；
| 7 | 2.工作频率:450-480kHz
| 8 | 3.输出功率:25-30W，110-120Ω
| 9 | 4.输出电压:50-60Vrms
| 10 | 5.透壁提示:400Ω
| 11 | 与射频消融笔配合使用时：
| 12 | 1.双回路，交替输出射频能量；实时检测组织阻抗并显示；40秒自动停止射频能量输出；
| 13 | 2.工作频率:450-480kHz
| 14 | 3.输出功率:12-15W
| 15 | 4.输出电压:75-80Vrms
| 16 | 5.升级配备连接口；标测系统连接口
| 17 | 二、配置
| 18 | 射频消融发生器 1台
| 19 | 脚踏开关 1个
| 20 | 电源线 1根
| 21 | 三、其它：
| 22 | ▲维保年限≥3年
| 23 | ▲配件维保过后只收成本费
| 24 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 25 |  | 产品参数 | 备注
26
27