## Sheet1
心电图机参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 十二导超高清心电图机，一体式全面屏设计，非心电采集盒加平板电脑组合模式，具备完善的数据后处理能力、网络交互能力、信号质量分析能力及心电图质控能力。
| 3 | 全触摸显示屏≥10.1寸，
| 4 | 标准12导联心电信息同步采集、显示、输出
| 5 | 导联选择：手动/自动可选。
| 6 | 输入阻抗：≥50MΩ。
| 7 | 频率响应：0.04-150Hz (-3dB)。
| 8 | 定标电压：1mV。
| 9 | 抗极化电压：±600mV。
| 10 | 采样率：≥510000点/秒/通道。
| 11 | 具有独立的起搏器采样通道，起搏采样率≥75000点/秒/通道
| 12 | 时间常数：≥3.2s。
| 13 | 内部噪声：≤15µVp-p。
| 14 | 共模抑制比：≥100dB。
| 15 | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。
| 16 | 灵敏度选择：5、10、20mm/mV。
| 17 | 可选基线漂移滤波：强/弱。
| 18 | 抗干扰滤波：具有工频滤波功能，可选择开启/关闭。
| 19 | 支持直接条码读卡器或条码枪读入患者ID号等信息。
| 20 | 具备心电图检查快捷“加急”设置按钮，可帮助做图人员快速标记紧急心电图，并实时同步并通知诊断中心心电图判图医生优先出具该份心电图检查报告。
| 21 | 具有信号质量智能监测及预警系统，具备心电图记录波形质量提醒，如某个电极脱落、基线漂移等，并可显示和评估实时信号采集质量，明确提示作图人员，并将信号质量数据传输至心电系统。杜绝因心电信号质量问题造成的误诊、漏诊。
| 22 | 显示要求：分辨率≥1280×800，可同屏显示12导联波形、显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器等。
| 23 | 具有心电图自动诊断报告预览功能，可在心电波形采样期间，即可预览心电波形测量值和自动诊断分析报告，在紧急情况下辅助心电图操作者第一时间了解患者情况。
| 24 | 记录方式：内置存储、外部USB存储、网络传输与导出、直接连接激光打印机打印。
| 25 | 记录模式：标准模式，长程模式，药物试验模式。
| 26 | 外接端口：≥2个USB接口用于连接外设、RJ45网络接口。
| 27 | 数据交互：与我院现有心电生理信息管理系统无缝对接，可传输XML结构化原始数据至院内现有心电系统服务器（连接费用包含在设备总报价中）
| 28 | 报告调阅：可匹配标准报告调阅接口，在检查列表中调阅已采集检查所对应的诊断报告。
| 29 | 申请单管理功能：在检查列表中，支持设备定义和识别具体科室或机构，并支持批量下载该目标科室已经开具的医嘱申请单，包含科室信息、患者信息、床位信息等，同时还支持在设备端优化检查顺序和流程。
| 30 | 通讯能力：支持5G通讯功能，通过国家标准5G设备通讯功能检查
| 31 | 整机所有配件总计重量≤4.5KG，带便携式提手。
| 32 | 整机设计使用寿命≥8年
| 33 | 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。
| 34 | 配备原厂静音台车，所有静音滚轮都配备刹车组件。
| 35 | 配备心向量同步采集分析功能，可由心电图机单独出具心电向量分析和向量图报告，心向量测量分析参数不低于90个。
| 36 | 配备心率变异性分析模块，可进行R-R间期测量分析，并通过系统工作站出具心率变异性分析报告。
| 37 | 静息心电长程记录≥300s，并以结构化数据格式XML将所有超过10秒的长程心电记录的底层原始数据无损传输至院内现有心电生理信息管理系统，并可从其中任意选取10秒心电图和常规心电图数据进行比对和二次分析。
| 38 | 二、配置清单（单台配置）
| 39 | 心电图机主机 1台
| 40 | 心电导联线 1套
| 41 | 肢体夹 1套
| 42 | 吸球 1套
| 43 | 原厂推车 1套
| 44 | 三、其它：
| 45 | ▲维保年限≥3年
| 46 | ▲配件维保过后只收成本费
| 47 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 48 |  | 产品参数 | 备注
49
50
51
52
53