## Sheet1
多功能激光光电平台（激光生发仪）参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.光源：激光光源
| 3 | 2.▲波长：670nm±10nm
| 4 | 3.适用范围：
| 5 | 3.1▲适用于镇痛消炎、促进组织修复。
| 6 | 3.2刺激多种酶的活性
| 7 | 3.3▲治疗过敏性皮炎
| 8 | 3.4▲促进毛发生长。
| 9 | 4.▲具备可选配光疗模块接口，可选配≥4种波长光疗模块。
| 10 | 5.输出强度：1800mW±20%，
| 11 | 6.脉冲频率：2Hz±1Hz
| 12 | 7.脉冲宽度：≤250ms±10ms
| 13 | 8.照射方式：连续、脉冲2种模式
| 14 | 9.抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂
| 15 | 10.显示：≥8英寸液晶显示
| 16 | 11.操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制
| 17 | 12.定时范围：1～ 99min，步进≤1min
| 18 | 13.有温度指示功能
| 19 | 14.电源：～220V，50Hz
| 20 | 15.使用年限：≥10年
| 21 | 16.辐照面积≥950cm2
| 22 | 二、配置清单
| 23 | 主机 1台
| 24 | 弯臂（含连接线） 1个
| 25 | 治疗模块 1个
| 26 | 防护眼镜 1副
| 27 | 防护眼罩 1副
| 28 | 开关钥匙 2把
| 29 | 电源线 1根
| 30 | M4内六角扳手 1个
| 31 | M5内六角螺丝 1个
| 32 | 保险管 2个
| 33 | 三、其它：
| 34 | ▲维保年限≥3年
| 35 | ▲配件维保过后只收成本费
| 36 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 37 |  | 产品参数 | 备注
38
39
40
41
42