## Sheet1
电子支气管内窥镜参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.操作手柄（含插入管）：
| 3 | 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
| 4 | 1.2 成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。
| 5 | 1.3 含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。
| 6 | 1.4 软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。
| 7 | 1.5 插入部有效长度≥610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。
| 8 | 1.6 视场角≥120°。
| 9 | 1.7 景深：3-100mm。
| 10 | 1.8 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。
| 11 | 1.9 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。
| 12 | 1.10 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°,向右≥120°。
| 13 | 1.11 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。
| 14 | 1.12 操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。
| 15 | 1.13 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；
| 16 | 1.14 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；
| 17 | 1.15 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。
| 18 | 1.16 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
| 19 | 1.17 连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
| 20 | 1.18 具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。
| 21 | 1.19 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。
| 22 | 1.20 消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。
| 23 | 1.21 能通过 5.5 号及以上气管导管。
| 24 | 2.电子内窥镜图像处理器
| 25 | 2.1 配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。
| 26 | 2.2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。
| 27 | 2.3 显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°。
| 28 | 2.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。
| 29 | 2.5 开机时间≤5秒，一键开机即能使用。
| 30 | 2.6 主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16.9和4:3
| 31 | 2.7 具有≥3种图像形状。
| 32 | 2.8 具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转。
| 33 | 2.9 数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。
| 34 | 2.10 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。
| 35 | 2.11 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。
| 36 | 2.12 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。
| 37 | 2.13 图像可全屏显示。
| 38 | 2.14 亮度调节：3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）,且具备关灯功能。
| 39 | 2.15 TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。
| 40 | 2.16 可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15级可调。
| 41 | 2.17 可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。
| 42 | 2.18 具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。
| 43 | 2.19 能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。
| 44 | 2.20 采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
| 45 | 2.21 非USB接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。
| 46 | 2.22 可选配视频转接线：搭配指定型号内镜时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。
| 47 | 2.23 兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。
| 48 | 3. 供电方式
| 49 | 3.1 电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。
| 50 | 3.2 交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。
| 51 | 二、配置清单
| 52 | 电子支气管内窥镜操作部(含内窥镜主控软件) 1条
| 53 | 防水盖 1个
| 54 | 活检阀帽 5个
| 55 | 吸引按钮 2个
| 56 | 便携测漏器 1个
| 57 | 管道冲洗器 1个
| 58 | 清洗刷 1套
| 59 | 导管固定器 2个
| 60 | 电子内窥镜图像处理器（含主控软件） 1台
| 61 | 电源适配器（含电源线） 1套
| 62 | SD存储卡_64G 1个
| 63 | SD卡读卡器 1个
| 64 | 视频转接线 1条
| 65 | DVI-DVI视频线 1条
| 66 | BNC-BNC视频线 1条
| 67 | 音频收集器 1个
| 68 | 移动台车 1台
| 69 | 三、其它：
| 70 | ▲维保年限≥3年
| 71 | ▲配件维保过后只收成本费
| 72 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 73 |  | 产品参数 | 备注
74
75
76
77
78