## Sheet1
一拖二中央监护仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | （一）中央站
| 3 | 中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连
| 4 | 中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2， PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，EEG，NMT等参数的显示和数据存储
| 5 | 支持设备集成床旁呼吸机设备的参数监测显示。
| 6 | 中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。
| 7 | 可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护
| 8 | 提供全床位最近24h的报警事件浏览功能
| 9 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少700条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾
| 10 | 支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。
| 11 | （二）插件式监护仪
| 12 | 监护仪结构
| 13 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个
| 14 | 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性
| 15 | 英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
| 16 | 可内置高能锂电池，供电时间2小时
| 17 | 配置4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备
| 18 | 监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C
| 19 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
| 20 | 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥3小时，无风扇设计
| 21 | 可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽，
| 22 | 支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测
| 23 | 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析
| 24 | ECG心电支持3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析
| 25 | 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段
| 26 | 支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm
| 27 | 具有QT和QTc实时监测
| 28 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
| 29 | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
| 30 | 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测
| 31 | 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg
| 32 | 支持≥6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
| 33 | 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
| 34 | 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看
| 35 | 支持升级配备PICCO模块，能连续监测心排量，直观观察病人的变化情况
| 36 | 支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
| 37 | 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数
| 38 | 可升级rSO2模块实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿，最多支持四通道的 rSO2 测量。
| 39 | 支持升级麻醉深度BIS，实现患者麻醉深度的监测
| 40 | 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块
| 41 | 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量
| 42 | 支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。
| 43 | 支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
| 44 | 系统功能：具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
| 45 | 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
| 46 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
| 47 | 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限
| 48 | 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供10个预设组合报警，并允许自定义10个组合报警
| 49 | 标配具备血流动力学计算，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
| 50 | 可升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化
| 51 | 可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系
| 52 | 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟
| 53 | 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
| 54 | 具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能
| 55 | 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
| 56 | 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
| 57 | 监护仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全
| 58 | 监护仪可与同品牌呼吸机以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面
| 59 | 二、配置
| 60 | （一）中央站配置（若有医疗器械注册证，请在报价单中报出单价）
| 61 | 1. 主机 1台
| 62 | 2. 24英寸液晶显示器 1台
| 63 | 3. 配套打印机 1台
| 64 | 4. 三芯电源线 1根
| 65 | （二）插件式监护仪配置（若有医疗器械注册证，请在报价单中报出单价）
| 66 | 1.主机 2台
| 67 | 2.基本多参数监护模块 2个
| 68 | 3.锂电池 2块
| 69 | 4.心电主电缆组件 2根
| 70 | 5. 5导导联线组件 2根
| 71 | 6.无内胆成人袖套 2个
| 72 | 7.无创血压导气管 2条
| 73 | 8.成人软指套血氧探头 2根
| 74 | 9.血氧探头主电缆 2根
| 75 | 10.配备有创血压监测功能 内置
| 76 | 三、其它：
| 77 | ▲维保年限≥3年
| 78 | ▲配件维保过后只收成本费
| 79 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 80 |  | 产品参数 | 备注
81
82
83
84
85

## Sheet3
1. 监护仪结构 | 监护仪结构
2. ▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个
3. ▲监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 | 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性
4. ▲≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 | 英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
5. 可内置高能锂电池，供电时间2小时 | 可内置高能锂电池，供电时间2小时
6. 配置4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备 | 配置4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备
7. 监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C | 监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C
8. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
9. ▲基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥3小时，无风扇设计 | 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥3小时，无风扇设计
10. 可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽， | 可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽，
11. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测 | 支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测
12. 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 | 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析
13. 心电支持3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析 | ECG心电支持3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析
14. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 | 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段
15. 支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm | 支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm
16. 具有QT和QTc实时监测 | 具有QT和QTc实时监测
17. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
18. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
19. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测 | 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测
20. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg | 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg
21. 支持≥6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 | 支持≥6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
22. 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 | 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
23. 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看 | 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看
24. ▲支持升级配备PICCO模块，能连续监测心排量，直观观察病人的变化情况 | 支持升级配备PICCO模块，能连续监测心排量，直观观察病人的变化情况
25. ▲支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 | 支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
26. 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数 | 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数
27. 可升级rSO2模块实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿，最多支持四通道的 rSO2 测量。 | 可升级rSO2模块实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿，最多支持四通道的 rSO2 测量。
28. 支持升级麻醉深度BIS，实现患者麻醉深度的监测 | 支持升级麻醉深度BIS，实现患者麻醉深度的监测
29. 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块 | 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块
30. 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量 | 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量
31. 支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。 | 支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。
32. 支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 | 支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
33. 系统功能：具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源 | 系统功能：具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
34. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别 | 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
35. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
36. 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 | 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限
37. 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供10个预设组合报警，并允许自定义10个组合报警 | 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供10个预设组合报警，并允许自定义10个组合报警
38. 标配具备血流动力学计算，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 | 标配具备血流动力学计算，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
39. 可升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化 | 可升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化
40. 可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 | 可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系
41. 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟 | 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟
42. 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 | 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
43. 具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能 | 具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能
44. 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 | 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
45. 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 | 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
46. 监护仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全 | 监护仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全
47. ▲监护仪可与同品牌呼吸机以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面 | 监护仪可与同品牌呼吸机以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面
48. 产品设计与认证： | 产品设计与认证：
49. 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDR认证 | 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDR认证
50. 产品设计使用年限10年 | 产品设计使用年限10年