## Sheet1
遥测监护系统参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | (一）中心监护系统
| 3 | 工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求
| 4 | 浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人
| 5 | 远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人
| 6 | 支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连
| 7 | 可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas
| 8 | 支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。
| 9 | 可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示
| 10 | 多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示
| 11 | 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等
| 12 | 支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察
| 13 | 重点观察床支持多达11道波形显示
| 14 | 重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯
| 15 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形
| 16 | 支持系统报警声音关闭功能
| 17 | 提供全床位最近24h的报警事件浏览功能
| 18 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾
| 19 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾
| 20 | 支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾
| 21 | 支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告
| 22 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等
| 23 | 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby
| 24 | 支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。
| 25 | 支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；
| 26 | 支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式
| 27 | 支持升级把呼吸机，除颤仪，输注泵，彩超数据融合在中央站上显示
| 28 | （二）遥测监护仪
| 29 | 1.整机要求
| 30 | 遥测发射盒重量不超过170克（含电池）。
| 31 | 遥测发射盒尺寸不超过99 x 60 x 24 mm 。
| 32 | 遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。
| 33 | 遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素
| 34 | 遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。
| 35 | 2.监测参数
| 36 | 标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，提供SpO2，PR，PI测量值（ST，PVC在中央站上显示）。
| 37 | 具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。
| 38 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、说明书或技术专利证名等证明材料。
| 39 | 具有抗运动算法，良好的抗干扰性
| 40 | 提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。
| 41 | 心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。
| 42 | 提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）
| 43 | 提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）
| 44 | 提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
| 45 | 提供起搏分析。
| 46 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）
| 47 | 计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。
| 48 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析，提供彩页或说明书等证明文件。
| 49 | 血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。
| 50 | 可显示弱灌注指数（PI）。
| 51 | 3.系统功能
| 52 | 遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。
| 53 | 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。
| 54 | 支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。
| 55 | 具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
| 56 | 可以给患者发送消息。
| 57 | 可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h；可以采用采用3 节AA 电池供电，全新3 节AA 电池，工作时间不小于110h。
| 58 | 采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。
| 59 | 锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。
| 60 | 能够和移动穿戴监护仪一起连进中央监护系统。
| 61 | 支持升级和同品牌除颤仪一起连进中央监护系统，中央监护系统上看到病人生命体征数据和除颤数据。
| 62 | 支持升级和同品牌输注泵一起连进中央监护系统，中央监护系统上看到病人生命体征数据和病人输液数据。
| 63 | 二、配置清单
| 64 | ▲中央监护系统 1套（若有医疗器械注册证，请在报价单列出单价）
| 65 | ▲发射盒主机(心电＋血氧) 7台（若有医疗器械注册证，请在报价单中报出单价）
| 66 | ▲发射盒电池 7个
| 67 | ▲3导或5导遥测导联线 7根
| 68 | ▲血氧探头 7个
| 69 | ▲可重复使用背带 7个
| 70 | 三、其它：
| 71 | ▲维保年限≥3年
| 72 | ▲配件维保过后只收成本费
| 73 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 74 |  | 产品参数 | 备注
75
76
77
78
79

## Sheet3
3.系统功能 | 系统功能
3.1 遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。 | 遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。
3.2 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。 | 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。
3.3 支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。 | 支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。
▲3.4具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能。 | 具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
3.5可以给患者发送消息。 | 可以给患者发送消息。
3.6可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h；可以采用采用3 节AA 电池供电，全新3 节AA 电池，工作时间不小于110h。 | 可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h；可以采用采用3 节AA 电池供电，全新3 节AA 电池，工作时间不小于110h。
3.7采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。 | 采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。
3.8锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。 | 锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。
3.9能够和移动穿戴监护仪一起连进中央监护系统。 | 能够和移动穿戴监护仪一起连进中央监护系统。
3.10支持升级和同品牌除颤仪一起连进中央监护系统，中央监护系统上看到病人生命体征数据和除颤数据。 | 支持升级和同品牌除颤仪一起连进中央监护系统，中央监护系统上看到病人生命体征数据和除颤数据。
3.11支持升级和同品牌输注泵一起连进中央监护系统，中央监护系统上看到病人生命体征数据和病人输液数据。 | 支持升级和同品牌输注泵一起连进中央监护系统，中央监护系统上看到病人生命体征数据和病人输液数据。